## Indicaciones
Sección III: Anexos de la oferta (Formularios Excel)
Indicaciones generales
1 | El presente archivo contiene los siguientes formularios en las hojas listadas a continuación:
|  | Nombre del Formulario | Nombre de la hoja
| - | Anexo A: Formulario de información sobre el licitante | A Información sobre el licitante
| - | Anexo B: Formulario de información sobre la operación conjunta | B Operacion conjunta
| - | Anexo D: Formulario de oferta de precios Lote 1 | D Oferta de precios - Lote 1
|  | Anexo D: Formulario de oferta de precios Lote 2 | D Oferta de precios - Lote 2
| - | Anexo E: Formulario de oferta técnica - Lote 1 | E Oferta Técnica - Lote 1
| - | Anexo E: Formulario de oferta técnica - Lote 2 | E Oferta Técnica - Lote 2
| - | Anexo H: Formulario de experiencia del licitante | H Experiencia
2 | No imprimir la presente hoja. El oferente deberá completar todos los formularios requeridos dentro de este libro y subirlo con su oferta según lo indicado en las instrucciones en la Sección III Anexos de la Oferta.
3 | La estructura del libro y cada hoja se encuentran protegidas para evitar modificaciones no deseadas. No obstante, se han habilitado las celdas marcadas en amarillo claro para el ingreso de información.
4 | Cada Anexo contiene comentarios a modo de guías para facilitar el llenado de los mismos. No es necesario eliminarlos.

## A Informacion sobre licitante
Anexo A: Formulario de información sobre el licitante
(Nota para eliminar) Todo licitante individual debe completar este formulario y no dejar ninguna casilla sin contestar, de no haber mas información para colocar, favor de indicar n/a en las casillas vacías. En el caso de ofertas presentadas por una operación conjunta, cada uno de los socios de la misma debe completarlo, para lo cual esta pestaña deberá duplicarse y nombrar con correlativo según el número de socios.
Núm. de referencia del llamado a licitación: |  | ITB/2021/25632
Nombre del licitante:
Fecha:
1. Datos del licitante
1.01 | Nombre legal completo del licitante
1.02 | Número de identificación tributaria (NIT) del licitante
1.03 | ¿En qué año se estableció su empresa/organización?
1.04 | Nombre de la compañía matriz
1.05 | Nombre de las subsidiarias o afiliadas
1.06 | Dirección de la(s) oficina(s) | Tipo de localidad | Dirección | Teléfono(s)
Oficina principal
Sucursal 1
Sucursal 2
Sucursal 3
1.07 | Dirección de la(s) bodega(s) | Tipo de localidad | Dirección | Teléfono(s)
Bodega 1
Bodega 2
Bodega 3
Bodega 4
1.08 | Nombre del Representante Legal
1.09 | Información sobre los países en los que trabaja
1.1 | Nombres de los intermediarios, agentes, consultores u otro(s) competidor(es) que hayan participado en la preparación de la oferta para este proceso ante UNOPS.
2. Información del personal
|  | Nombre | Cargo | NIT/DPI
2.01 | Representante(s) legal(es)
2.02 | Propietarios y/o socios originales o fundadores
2.03 | Propietarios y/o socios actuales
2.04 | Nombre de los directores, gerentes, administradores, presidente de consejo de administración
3. Registro como proveedor en UNGM y UNOPS
Para obtener el código de UNGM requerido en el 4.01, el cual deberá obtener a través de https://www.ungm.org/ . Un instructivo de cómo registrarse en el siguiente vínculo: https://help.ungm.org/hc/en-us/articles/360012810860. Todo licitante, individual o socio de una operación conjunta, deberá incluir el código requerido en el numeral 4.01. El código requerido en el numeral 4.02 aplica únicamente en el caso que el licitante individual o el socio de una operación conjunta haya sido contratista de UNOPS en el pasado.
3.01 | Código de UNGM
3.02 | Código de proveedor en UNOPS (Supplier ID)
4. Lista de subcontratistas o proveedores
Proporcionar únicamente en el caso que se haya considerado la subcontratación de alguna parte de un eventual contrato e indicar los Lotes afectados por dicha subcontratación
# | Nombre | Porcentaje del contrato | Descripción del subcontrato | Lotes afectados
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
5. Datos de contacto de personas a las que UNOPS puede contactar para solicitar información en cualquier etapa del proceso
| Nombre | Puesto | Correo electrónico | Número(s) de teléfono (directo) y extensión
5.01 |  | Representante Legal
5.02
5.03
5.04
5.05
Yo, el abajo firmante, declaro bajo juramento que la información proporcionada de Licitante es verdadera.
Nombre:
Puesto:
Fecha:
Firma:
Sello oficial del licitante

## B Operacion conjunta
Anexo B: Formulario de información sobre la operación conjunta
Núm. de referencia del llamado a licitación: |  | ITB/2021/25362
Nombre del licitante:
Fecha:
1. Datos de la operación conjunta
1.01 | Nombre de la operación conjunta
1.02 | Nombre de cada representante de los socios de la operación conjunta | Nombre | Teléfono(s) y Fax(es) | Correo(s) electrónico(s)
Socio 1
Socio 2
Socio 3
Socio 4
Socio 5
1.03 | Nombre del socio líder de la operación conjunta
1.04 | Propuesta de distribución de responsabilidad entre los socios | Porcentaje | Descripción de la participación en la operación conjunta
Socio 1
Socio 2
Socio 3
Socio 4
Socio 5
2. Lista de subcontratistas o proveedores
Proporcionar únicamente en el caso que se haya considerado la subcontratación de alguna parte de un eventual contrato e indicar los Lotes afectados por dicha subcontratación
# | Nombre | Porcentaje del contrato | Descripción del subcontrato | Lotes afectados
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
Firmas de todos los integrantes de la operación conjunta:
Confirmamos, por la presente, que, si se nos adjudica el contrato, todas las partes de la operación conjunta, consorcio o asociación serán responsables ante UNOPS, de forma conjunta y solidaria, por toda obligación derivada de las disposiciones del contrato.
Nombre:
Firma:
Fecha:
Sello oficial del licitante
Nombre:
Firma:
Fecha:
Sello oficial del licitante

## D Oferta de precios - Lote 1
Anexo D: Formulario de oferta de precios
Núm. de referencia del llamado a licitación: |  | ITB/2021/25362
Nombre del licitante:
Fecha:
Se solicita a los licitantes completar los precios unitarios en USD para el Incoterm FCA y en GTQ para el Incoterm DDP, el precio total ofertado (sin IVA) será calculado sobre la base del Incoterm DDP que sumará a los precios de servicios conexos, según es requerido.
Lote 1: Sensor Digital
Ítem | Descripción | Cantidad | Precio Unitario FCA (USD) | Precio Unitario DDP (GTQ) sin IVA | Precio Total DDP (GTQ) sin IVA
1 | Bienes y accesorios.
1.1. | Sensor digital | 37 | 0 | 0 | 0
1.2. | Estuche | 37 | 0 | 0 | 0
1.3. | Software | 37 | 0 | 0 | 0
Total Bienes y accesorios (sin IVA) |  |  |  |  | 0
Ítem | Descripción | Cantidad |  | Precio Unitario (GTQ) sin IVA | Precio Total (GTQ) sin IVA
2 | Servicios conexos. (Detallar los costos de los servicios requeridos en la Sección II, literal F. Requerimientos en cuanto a servicios relacionados, instalación, pre-instalaciones, capacitaciónes, mantenimiento preventivo, etc.)
2.1 | Preinstalación e instalación. | 37 |  | 0 | 0
2.2 | Capacitación. | 37 |  | 0 | 0
2.3 | Mantenimiento preventivo durante el período de garantía | 37 |  | 0 | 0
Otros [insertar las líneas que sean necesarias]
Total Servicios conexos (sin IVA) |  |  |  |  | 0
Precio total del Lote 1 (sin IVA) |  |  |  |  | 0
Nota importante: Los precios ofertados, incluyen todo lo necesario para el suministro de los bienes y prestación de servicios conexos, según los alcances de la Sección II Lista de requerimientos.
Yo, el abajo firmante, declaro bajo juramento que la información proporcionada sobre los precios es verdadera, asimismo, confirmo que dispongo de la autorización necesaria por mi representada para firmar la presente oferta y establecer un acuerdo vinculante entre mi representada y UNOPS, si la oferta resulta aceptada: Asímismo estoy de acuerdo con presentar el detalle o desagregado de cada uno de los precios ofertados, en caso UNOPS lo requiera.
Nombre:
Puesto:
Fecha:
Firma:
Sello oficial del licitante

## D Oferta de precios - Lote 2
Anexo D: Formulario de oferta de precios
Núm. de referencia del llamado a licitación: |  | ITB/2021/25362
Nombre del licitante:
Fecha:
Se solicita a los licitantes completar los precios unitarios en USD para el Incoterm FCA y en GTQ para el Incoterm DDP, el precio total ofertado (sin IVA) será calculado sobre la base del Incoterm DDP que sumará a los precios de servicios conexos, según es requerido.
Lote 2: Equipo de Rayos X Dental, Portatil
Ítem | Descripción | Cantidad | Precio Unitario FCA (USD) | Precio Unitario DDP (GTQ) sin IVA | Precio Total DDP (GTQ) sin IVA
1 | Bienes y accesorios.
1.1. | Equipo de rayos x portátil de mano | 17 | 0 | 0 | 0
1.2. | Juego de baterías recargables. | 17 | 0 | 0 | 0
1.3. | Estuche para resguardo y transporte del Equipo de rayos x portátil. | 17 | 0 | 0 | 0
1.4. | Bata protectora de plomo o libre de plomo. | 34 | 0 | 0 | 0
1.5. | Protector de cuello de plomo o libre de plomo. | 34 | 0 | 0 | 0
1.6. | Anteojos protectores, con protección frontal y lateral. | 34 | 0 | 0 | 0
Total Bienes y accesorios (sin IVA) |  |  |  |  | 0
Ítem | Descripción | Cantidad |  | Precio Unitario (GTQ) sin IVA | Precio Total (GTQ) sin IVA
2 | Servicios conexos. (Detallar los costos de los servicios requeridos en la Sección II, literal F. Requerimientos en cuanto a servicios relacionados, instalación, pre-instalaciones, capacitaciónes, mantenimiento preventivo, etc.)
2.2. | Preinstalación e instalación. | 17 |  | 0 | 0
2.3. | Capacitación. | 17 |  | 0 | 0
2.4. | Mantenimiento preventivo durante el período de garantía | 17 |  | 0 | 0
Otros [insertar las líneas que sean necesarias]
Total Servicios conexos (sin IVA) |  |  |  |  | 0
Precio total del Lote 2 (sin IVA) |  |  |  |  | 0
Nota importante: Los precios ofertados, incluyen todo lo necesario para el suministro de los bienes y prestación de servicios conexos, según los alcances de la Sección II Lista de requerimientos.
Yo, el abajo firmante, declaro bajo juramento que la información proporcionada sobre los precios es verdadera, asimismo, confirmo que dispongo de la autorización necesaria por mi representada para firmar la presente oferta y establecer un acuerdo vinculante entre mi representada y UNOPS, si la oferta resulta aceptada: Asímismo estoy de acuerdo con presentar el detalle o desagregado de cada uno de los precios ofertados, en caso UNOPS lo requiera.
Nombre:
Puesto:
Fecha:
Firma:
Sello oficial del licitante

## E Oferta Técnica - Lote 1
Anexo E: Oferta Técnica
Núm. de referencia del llamado a licitación: |  |  | ITB/2021/25362
Nombre del licitante:
Fecha:
I. Información técnica
Lote |  | Descripción |  | Marca | Modelo | País de Origen
1 |  | Sensor Digital |  | (El licitante debe completar esta casilla) | (El licitante debe completar esta casilla) | (El licitante debe completar esta casilla)
Especificaciones Técnicas |  |  |  | ¿Cumple la oferta con los requerimientos? (El licitante debe completar esta columna) | Detalles sobre los bienes ofrecidos (El licitante debe completar esta columna) | Sustento de EETT (El licitante debe completar esta columna) Indicar número de página del catálogo, datasheet o nombre del archivo electrónico
Requerimientos técnicos mínimos de UNOPS
Descripción
1 | Dispositivo para obtención de imágenes diagnósticas de radiología dental e intraoral.
2 | El sistema deberá estar compuesto por: -Sensor digital. -Software.
3 | Sensor digital |  | a. Para uso con equipo de rayos x intraoral (60-70 kV). b. Tipo de sensor: Tecnología CMOS. c. Tamaño del pixel ≤ 24.5µm. d. Cantidad de pixeles ≥ 1.5 Megapixeles. e. Resolución ≥ 25 pl/mm. f. Tamaño 1.0: - Ancho: ~ 1.0” [2.54 cm] - Largo: ~ 1.45” [3.68 cm] - Grueso: ~ 0.19” [0.5cm] g. Interfaz digital para conexión con Sistema Informático. h. Tipología del cable: USB, con una longitud no menor a 1.8 m.
4 | Software |  | a. Plataforma de manejo sencillo y amigable, basada en Windows® como Sistema Operativo, compatible con los sistemas informáticos disponibles en las clínicas de las Unidades Médicas del Instituto en las que se instalarán los sensores digitales. b. Con herramientas que faciliten la configuración de la adquisición. c. Adquisición de imágenes de todas las piezas dentales, en grupos o individuales. d. Certificado por ADA y/o FDA. e. Idioma: Español.
Características Eléctricas
5 | Sensor digital con voltaje de funcionamiento correspondiente con puerto USB, +5 VDC.
Características Mecánicas
6 | Partes que tengan contacto con el paciente, deben ser fabricados en materiales no alergénicos.
7 | Todos los componentes del dispositivo así como todos los accesorios que incluya, deben estar construidos en material resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario.
8 | Las condiciones ambientales mínimas para operación del equipo, deben ser conforme a las condiciones propias de la zona geográfica donde se localiza el Hospital y las condiciones propias del Ambiente/Servicio donde se instalará el equipo.
Accesorios a incluir con cada unidad suministrada
9 | Un (1) Juego de sensor(es) digital(es), en cantidades y conforme a la distribución de consignatarios indicada en la tabla C. Distribución de cantidades entre consignatarios.
10 | Un (1) Estuche rígido para resguardo y transporte de cada sensor; propio de la marca del (de los) sensor(es).
11 | Dispositivo USB preferiblemente que contenga los instaladores del Software, así como las llaves respectivas que requiera para su normal funcionamiento. En el caso que los instaladores del Software sean suministrados en dispositivos ópticos tipo CD/DVD y los sistemas informáticos del Instituto en las Unidades Médicas no cuenten con este tipo de hardware, el proveedor deberá contar con unidades de CD-ROM Externo para poder realizar la instalación del Software
12 | Todos los cables, accesorios, dispositivos de interconexión que permitan el montaje del sistema, que permitan al sistema funcionar de manera correcta y segura.
Estándares y certificaciones regulatorias
13 | Sistema de gestión de calidad certificado para dispositivos médicos (ISO 13485).
14 | Certificado de cumplimiento normativo con los requerimientos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos [FDA], conforme a la clasificación de riesgo del equipo. y/o Certificado de cumplimiento con la directiva 93/42 CEE y/o su actualización MDR 2017/745 de la Comunidad Europea, conforme a la clasificación de riesgo del equipo.
Requerimiento especial para entrega de bienes en en IGSS en la República de Guatemala
15 | Todas las unidades del bien a entregar, deberán traer firmemente adherido a su carcasa (cuando sea posible mediante remaches), una placa donde muestre la Leyenda “PROPIEDAD DEL IGSS”, Marca, Modelo, Número de serie (si aplica), fecha de entrega al IGSS y teléfono donde se pueda reportar desperfectos al Proveedor. Esta placa deberá soportar el uso de desinfectantes de uso hospitalario, así como las actividades propias de la desinfección, además deberá ser colocada en un lugar visible que no interfiera con el normal funcionamiento del bien entregado.
II. Requerimientos de entrega y tabla comparativa de datos:
Requerimientos de entrega UNOPS | [5 empty] | ¿Cumple la oferta con los requerimientos? (El licitante debe completar esta columna)
Plazo de entrega |  |  | El licitante deberá suministrar los bienes dentro de un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días calendario y empezará a contar a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.
Lugares de entrega y normas Incoterms |  |  | La(s) entrega(s) se realizará(n) en las unidades del IGSS, definidas en la tabla D. Distribución de cantidades entre consignatarios, bajo la modalidad Incoterm DDP 2020
Detalles sobre el consignatario |  |  | UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
Derecho de UNOPS de modificar cantidades |  |  | En el momento de adjudicación del contrato, UNOPS se reserva el derecho de modificar la cantidad de los bienes y servicios relacionados especificados supra, siempre que la variación no supere un 20%, sin ningún cambio en los precios unitarios u otros términos y condiciones del llamado a licitación.
III. Requerimientos de servicios relacionados:
1 | Traslado y transporte del equipo. |  |  | "¿Cumple la oferta con los requerimientos? (El licitante debe completar esta columna)"
1.1. | Asume total responsabilidad sobre los bienes hasta la recepción final del equipo en cada una de las unidades médicas solicitantes (consignatarios).
1.2. | Dado que el Contratista será responsable del traslado del equipo hasta su lugar de instalación dentro del Ambiente indicado, el proveedor deberá prever dentro de su costo; al personal, equipos, herramientas y cualquier otro requerimiento para realizar dicho traslado.
2 | Preinstalación e instalación.
2.1. | El Contratista deberá entregar el equipo, instalado y funcionando en las clínicas indicadas de las Unidades Médicas solicitantes.
2.2. | El Contratista será responsable del ensamble, montaje mecánico, instalación, interconexión, calibración del equipo.
2.3. | El Contratista no trasladará el equipo al sitio de instalación, hasta que se asegure que las condiciones de la infraestructura y por ende las instalaciones de la Unidad Médica solicitante, estén finalizadas y conformes para proceder con el proceso de instalación, pruebas y puesta en funcionamiento.
2.4. | El Contratista deberá garantizar que todos los trabajos que realice sean acordes con las mejores prácticas técnicas y normativas del país, o en su defecto a normas reconocidas internacionalmente.
3 | Documentación
3.1. | Un (1) Manual técnico de operación en original del equipo y todos los equipos incluidos en el suministro, en idioma español; por cada unidad de equipo suministrada.
3.2. | Un (1) Manual de servicio técnico, instalación y de partes en original del equipo y todos los equipos incluidos en el suministro, en idioma español o inglés; por cada Unidad Médica donde el equipo sea suministrado.
3.2. | Plan anual de mantenimiento preventivo del equipo.
3.3. | Rutina de mantenimiento preventivo del equipo.
3.4. | “Certificado de Garantía” emitido en favor de cada Unidad Médica donde se suministre el equipo, que cubra todo el suministro durante el período requerido; por cada unidad suministrada.
3.5. | Certificado de inspección en fábrica que acredite el cumplimiento de los parámetros y especificaciones técnicas de diseño, acreditando la calidad del equipo a ser entregado.
4 | Inspecciones y pruebas
4.1. | Los bienes suministrados por el proveedor deben ser inspeccionados en el lugar de fabricación por una autoridad competente y el proveedor debe presentar un certificado de prueba.
4.2. | Adicionalmente deberá presentar un certificado de garantía que demuestre que los bienes están conformes a las especificaciones escritas.
4.3. | UNOPS conjuntamente con la Comisión Receptora de la Unidad Médica solicitante examinará, y/o someterá a pruebas, los productos para confirmar su conformidad con respecto al contrato. Aunque los bienes hayan sido inspeccionados y hayan recibido el visto bueno del fabricante, el consignatario se reserva el derecho de examinar los bienes y someterlos a pruebas al momento de recibirlos. Si los bienes no cumplen con las especificaciones establecidas, el proveedor deberá inmediatamente emprender medidas para corregir las deficiencias o reemplazar los bienes defectuosos hasta que el comprador quede satisfecho.
4.4. | Lote 1. Sensor digital: Inspección de la integridad física de los componentes que conforman el equipo.
4.5. | Lote 1. Sensor digital: Prueba de interconexión.
4.6. | Lote 1. Sensor digital: Prueba de obtención de imágen.
4.7. | Lote 1. Sensor digital: Prueba de transferencia de imagen a sistema informático.
4.8. | Lote 1. Sensor digital: Prueba de procesamiento de imagen adquirida en software relacionado.
5 | Capacitación
5.1. | El Contratista acordará con la Unidad Médica solicitante, la programación y desarrollo de las capacitaciones indicadas y necesarias para asegurar que el personal conozca los principios de operación, técnicas para el uso, limpieza y mantenimiento.
5.2. | Para todos los casos, el idioma de las capacitaciones debe ser el español, de ser necesario se aceptará la traducción simultánea al español.
5.3. | Para la capacitación del personal usuario, el Contratista deberá asegurar y acreditar que será impartida por personal con amplia experiencia en el uso y manejo de este tipo de equipo.
5.4. | Para la capacitación del personal técnico de mantenimiento, el Contratista deberá asegurar y acreditar que será impartida por personal certificado por fábrica y con amplia experiencia en el servicio y mantenimiento de este tipo de equipo.
5.5. | El Contratista desarrollará la capacitación en el lugar donde se encuentra instalado el equipo.
5.6. | El material a entregar a cada participante será como mínimo: -Copia de la temática de capacitación. -Copia resumen del manual de operación del equipo, que contenga las instrucciones de uso, operación y cuidado del equipo, en idioma español. -Certificado que el personal capacitado cumple con los requerimientos mínimos necesarios, para garantizar el uso, manejo óptimo y seguro del equipo.
5.7. | La capacitación no tendrá una duración menor a cuatro (4) horas. Considerar que la capacitación será atendida por profesionales asistenciales: médicos, técnicos entre otros.
5.8. | Para la capacitación del personal técnico de mantenimiento, deberá incluirse como mínimo la siguiente temática: -Aplicaciones básicas del equipo. -Aspectos de instalación del equipo. -Funcionamiento del equipo por bloques. -Descripción de los sistemas eléctrico, electrónico, mecánico, entre otros. -Programas de prueba del equipo. -Simulación de fallas. -Programa y rutina de mantenimiento preventivo del equipo. -Calibraciones del equipo. -Uso de herramientas de prueba y calibración. -Localización y corrección de las principales fallas. -Medidas de seguridad con el equipo.
5.9. | El material a entregarse a cada participante será como mínimo: - Una copia de la temática de capacitación - Separatas relacionadas al servicio técnico de mantenimiento y reparación del equipo, en idioma español. - Certificado que el personal capacitado cumple con los requerimientos mínimos necesarios, para garantizar el uso, manejo óptimo y seguro, así como el mantenimiento básico al equipo.
5.10. | La capacitación no tendrá una duración menor a dos (2) horas. Considerar que la capacitación será atendida por personal técnico de mantenimiento.
5.11. | A petición directa de la Unidad Médica solicitante, el Contratista quedará obligado a proporcionar durante el período de garantía un programa de refuerzo de la capacitación tanto para personal usuario como para personal de mantenimiento.
6 | Mantenimiento preventivo durante el período de garantía
6.1. | La Unidad Médica solicitante será la entidad responsable de la administración, control y monitoreo de los procedimientos establecidos para el Mantenimiento y Garantía del equipo.
6.2. | Es responsabilidad del Contratista realizar el mantenimiento preventivo con cambio de repuestos y accesorios de alta rotación y desgaste, durante el período de garantía técnica.
6.3. | El Contratista estará obligado a elaborar y entregar a la Unidad Médica solicitante al momento de la recepción del equipo, el Programa anual de mantenimiento preventivo y el Detalle de rutinas de mantenimiento preventivo según lo especificado por el fabricante, que deberá ejecutar dentro del período de garantía para el equipo adquirido.
6.4. | El mantenimiento del equipo, será efectuado en el lugar donde se encuentra instalado, en forma coordinada con la Unidad Médica solicitante.
6.5. | El Contratista, deberá ejecutar el mantenimiento preventivo y calibraciones del equipo durante el período de garantía de los mismos, conforme a las rutinas recomendadas por el fabricante. Los materiales y repuestos requeridos en el marco del programa de mantenimiento preventivo, deberán ser suministrados e instalados a cuenta del Contratista.
6.6. | Durante el período de garantía y mantenimiento preventivo, el Contratista deberá presentar a la Unidad Médica solicitante informe en un plazo no mayor a quince (15) días calendario posterior a la ejecución de cada rutina de mantenimiento, en el que se incluyan la ficha de vida del equipo, acciones realizadas al equipo, fallas detectadas si las hubiere, propuestas de soluciones, reemplazos de elementos y otras recomendaciones.
6.7. | El Contratista deberá adherir al equipo una etiqueta donde se haga constar fecha, hora y nombre de la persona que realizó el mantenimiento preventivo durante el período de garantía.
6.8. | Es responsabilidad del Contratista el correcto funcionamiento del equipo bajo su cobertura durante la vigencia del período de garantía. Las fallas que presente el equipo por no haberse sustituido oportunamente los repuestos indicados por el fabricante en sus manuales y en el programa de mantenimiento, será de responsabilidad del Contratista y serán asumidas por éste, salvo que demuestre que la inoperatividad del equipo ha sido ocasionada por uso indebido por el usuario.
6.9. | Para la ejecución del Mantenimiento Preventivo Programado, el Contratista deberá seguir el siguiente procedimiento: i. Coordinará el inicio de la ejecución de la actividad del mantenimiento programado con diez (10) días hábiles de anticipación con la Unidad Médica solicitante, a través de la Sección de Mantenimiento, de tal manera que no se interrumpa el servicio. Toda coordinación que realice el Contratista para la ejecución del mantenimiento preventivo, deberá estar debidamente documentada a través de correos electrónicos, cartas u otros documentos, que certifiquen la solicitud de intervención al equipo. ii. Ejecutará el mantenimiento preventivo efectuando los respectivos procedimientos en concordancia con lo establecido en los manuales del fabricante y según el programa establecido. iii. El personal asignado por el Contratista para la ejecución del mantenimiento preventivo deberá utilizar los implementos de seguridad y protección recomendados por el fabricante durante la ejecución del mantenimiento. iv. Una vez concluida la actividad de mantenimiento, el Contratista realizará una prueba de funcionamiento en presencia del Jefe del Servicio, y quien sea designado por la Sección de Mantenimiento para verificar que el equipo queda en perfecto funcionamiento. Tales supervisores deberán firmar la respectiva documentación del Contratista que certifique el desarrollo de la actividad y su correcta finalización. v. El mantenimiento preventivo programado para ser ejecutado en una fecha previamente acordada, es susceptible de ser reprogramado por causas atribuibles al Contratista en los siguientes casos: - Por inasistencia del Contratista en la fecha prevista para la ejecución del mantenimiento preventivo de la Unidad Médica solicitante. - Por estar el equipo en mal estado o inoperativo, referido a que el mantenimiento preventivo no puede ejecutarse por encontrarse el equipo con problemas de funcionamiento, debido a desperfectos que deben ser asumidos por garantía. vi. El mantenimiento preventivo programado para ser ejecutado en una fecha previamente acordada, es susceptible de ser reprogramado por causas atribuibles al Usuario en los siguientes casos: - Por uso continuo del equipo en el servicio, referido a que el servicio no puede disponer el equipo al Contratista para la ejecución del mantenimiento, por necesidad de uso. - Por estar el equipo en mal estado o inoperativo, referido a que el mantenimiento no puede ejecutarse, por encontrarse el equipo con problemas de funcionamiento o inoperativo, por causas atribuibles a la entidad. vii. Adicionalmente, el mantenimiento preventivo también puede ser reprogramado por causas fortuitas o de fuerza mayor: Terremotos, paro de labores, bloqueo de carreteras, condiciones climáticas adversas, u otra causa de fuerza mayor que impida la ejecución del mantenimiento preventivo en la entidad. viii. Toda reprogramación del mantenimiento preventivo, deberá ser comunicada por escrito a la Dirección de la Unidad Médica solicitante, solicitando a su vez la reprogramación. Dicha reprogramación deberá ser aprobada por la Dirección de la Unidad Médica solicitante, debiendo remitir al Proveedor, el cronograma con las nuevas fechas para la ejecución de los próximos mantenimientos preventivos, respetándose la frecuencia establecida en el programa inicial. ix. En la última intervención prevista en el Programa de Mantenimiento Preventivo, el Contratista y para el caso del componente del equipo que lo requiera, deberá entregar las claves y/o password para la ejecución del mantenimiento preventivo del equipo por parte del personal técnico de la Unidad Médica solicitante.
Yo, el abajo firmante, confirmo la información proporcionada de la oferta técnica es verdadera.
Nombre:
Puesto:
Fecha:
Firma:
Sello oficial del licitante

## E Oferta Técnica - Lote 2
Anexo E: Oferta Técnica
Núm. de referencia del llamado a licitación: |  |  | ITB/2021/25362
Nombre del licitante:
Fecha:
I. Información técnica
Lote |  | Descripción |  | Marca | Modelo | País de Origen
2 |  | Equipo de Rayo X Dental, Portátil |  | (El licitante debe completar esta casilla) | (El licitante debe completar esta casilla) | (El licitante debe completar esta casilla)
Especificaciones Técnicas |  |  |  | ¿Cumple la oferta con los requerimientos? (El licitante debe completar esta columna) | Detalles sobre los bienes ofrecidos (El licitante debe completar esta columna) | Sustento de EETT (El licitante debe completar esta columna) Indicar número de página del catálogo, datasheet o nombre del archivo electrónico
Requerimientos técnicos mínimos de UNOPS
Descripción
1 | Equipo para radiovisografía utilizado para radiografías dentales digitales que pueden ser vistas y evaluadas instantáneamente con una exposición mínima a la radiación.
2 | Equipo de rayos x portátil, de mano |  | a. Trabajo a base de corriente directa con generador de rayos x de alta frecuencia. b. Voltaje del tubo ≥ 60 kV. c. Corriente del tubo ≥ 2.0 mA. d. Rango mínimo de tiempo de exposición: 0.05 a 1.3 segundos. e. Punto focal: Entre 0.4 mm y 0.8 mm. f. Campo de radiación ≤ 60 mm, preferiblemente campo circular. g. Fabricado con estándares internacionales de seguridad para fugas de radiación. h. Con pantalla de protección para radiación retro dispersa. i. Filtración total ≥ 1.5 mm Al. j. Con pantalla LCD, LED, TFT que permita la visualización de parámetros de programación y/o señales de alerta: - Tiempo de exposición. - Condición de exposición por tipología de pieza dental. - Disparo. - Carga de batería. - Mensajes de error. k. Con conector para disparador remoto manual y disparador remoto manual incluido.
Características Eléctricas
3 | Funcionamiento a base de baterías recargables, que a plena carga permitan el desarrollo de al menos 100 exposiciones con parámetros de exposición estándar.
4 | Sistema de carga de baterías interno e integrado, propio de la marca del fabricante del equipo de rayos x portátil.
5 | Alimentación eléctrica: 120 ± 10% VCA, 60 Hz, 1 Fase.
6 | Seguridad eléctrica conforme a IEC 60601-1, plenamente demostrada.
Características Mecánicas
7 | Peso del equipo de rayos x portátil, de mano ≤ 2.5 kg.
8 | Los accesorios y consumibles que tengan contacto con el paciente, deben ser fabricados en materiales no alergénicos.
9 | Todos los componentes del equipo así como todos los accesorios que incluye, deben estar construidos en material resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario.
10 | Las condiciones ambientales mínimas para operación del equipo, deben ser conforme a las condiciones propias de la zona geográfica donde se localiza el Hospital y las condiciones propias del Ambiente/Servicio donde se instalará el equipo.
Accesorios a incluir con cada unidad suministrada
11 | Un (1) Juego de baterías recargables, incluido en el equipo de rayos x portátil, de mano.
12 | Un (1) Estuche para resguardo y transporte del Equipo de rayos x portátil, de mano; propio de la marca de dicho equipo.
13 | Elementos de protección radiológica por cada unidad del bien entregada: a. Dos (2) Batas protectoras de plomo o libre de plomo, que garantice protección al operario respecto a radiación generada por el Equipo de rayos x portátil, de mano. b. Dos (2) Protectores de cuello de plomo o libre de plomo, que garantice protección al operario respecto a radiación generada por el Equipo de rayos x portátil, de mano. c. Dos (2) Anteojos protectores, con protección frontal y lateral, que garantice protección al operario respecto a radiación generada por el Equipo de rayos x portátil, de mano.
14 | Todos los cables, accesorios, dispositivos de interconexión que permitan el montaje del sistema, que permitan al sistema funcionar de manera correcta y segura.
Estándares y certificaciones regulatorias
15 | Sistema de gestión de calidad certificado para dispositivos médicos (ISO 13485).
16 | Certificado de cumplimiento normativo con los requerimientos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos [FDA], conforme a la clasificación de riesgo del equipo. y/o Certificado de cumplimiento con la directiva 93/42 CEE y/o su actualización MDR 2017/745 de la Comunidad Europea, conforme a la clasificación de riesgo del equipo.
17 | Certificado de conformidad eléctrica, según IEC 60601-1.
Requerimiento especial para entrega de bienes en en IGSS en la República de Guatemala
18 | Todas las unidades del bien a entregar, deberán traer firmemente adherido a su carcasa (cuando sea posible mediante remaches), una placa donde muestre la Leyenda “PROPIEDAD DEL IGSS”, Marca, Modelo, Número de serie (si aplica), fecha de entrega al IGSS y teléfono donde se pueda reportar desperfectos al Proveedor. Esta placa deberá soportar el uso de desinfectantes de uso hospitalario, así como las actividades propias de la desinfección, además deberá ser colocada en un lugar visible que no interfiera con el normal funcionamiento del bien entregado.
II. Requerimientos de entrega y tabla comparativa de datos:
Requerimientos de entrega UNOPS | [5 empty] | ¿Cumple la oferta con los requerimientos? (El licitante debe completar esta columna)
Plazo de entrega |  |  | El licitante deberá suministrar los bienes dentro de un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días calendario y empezará a contar a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.
Lugares de entrega y normas Incoterms |  |  | La(s) entrega(s) se realizará(n) en las unidades del IGSS, definidas en la tabla D. Distribución de cantidades entre consignatarios, bajo la modalidad Incoterm DDP 2010
Detalles sobre el consignatario |  |  | UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
Derecho de UNOPS de modificar cantidades |  |  | En el momento de adjudicación del contrato, UNOPS se reserva el derecho de modificar la cantidad de los bienes y servicios relacionados especificados supra, siempre que la variación no supere un 20%, sin ningún cambio en los precios unitarios u otros términos y condiciones del llamado a licitación.
III. Requerimientos de servicios relacionados:
1 | Traslado y transporte del equipo. |  |  | "¿Cumple la oferta con los requerimientos? (El licitante debe completar esta columna)"
1.1. | Asume total responsabilidad sobre los bienes hasta la recepción final del equipo en cada una de las unidades médicas solicitantes (consignatarios).
1.2. | Dado que el Contratista será responsable del traslado del equipo hasta su lugar de instalación dentro del Ambiente indicado, el proveedor deberá prever dentro de su costo; al personal, equipos, herramientas y cualquier otro requerimiento para realizar dicho traslado.
2 | Preinstalación e instalación.
2.1. | El Contratista deberá entregar el equipo, instalado y funcionando en las clínicas indicadas de las Unidades Médicas solicitantes.
2.2. | El Contratista será responsable del ensamble, montaje mecánico, instalación, interconexión, calibración del equipo.
2.3. | El Contratista no trasladará el equipo al sitio de instalación, hasta que se asegure que las condiciones de la infraestructura y por ende las instalaciones de la Unidad Médica solicitante, estén finalizadas y conformes para proceder con el proceso de instalación, pruebas y puesta en funcionamiento.
2.4. | El Contratista deberá garantizar que todos los trabajos que realice sean acordes con las mejores prácticas técnicas y normativas del país, o en su defecto a normas reconocidas internacionalmente.
3 | Documentación
3.1. | Un (1) Manual técnico de operación en original del equipo y todos los equipos incluidos en el suministro, en idioma español; por cada unidad de equipo suministrada.
3.2. | Un (1) Manual de servicio técnico, instalación y de partes en original del equipo y todos los equipos incluidos en el suministro, en idioma español o inglés; por cada Unidad Médica donde el equipo sea suministrado.
3.3. | Plan anual de mantenimiento preventivo del equipo.
3.4. | Rutina de mantenimiento preventivo del equipo.
3.5. | “Certificado de Garantía” emitido en favor de cada Unidad Médica donde se suministre el equipo, que cubra todo el suministro durante el período requerido; por cada unidad suministrada.
3.6. | Certificado de inspección en fábrica que acredite el cumplimiento de los parámetros y especificaciones técnicas de diseño, acreditando la calidad del equipo a ser entregado.
4 | Inspecciones y pruebas
4.1. | Los bienes suministrados por el proveedor deben ser inspeccionados en el lugar de fabricación por una autoridad competente y el proveedor debe presentar un certificado de prueba.
4.2. | Adicionalmente deberá presentar un certificado de garantía que demuestre que los bienes están conformes a las especificaciones escritas.
4.3. | UNOPS conjuntamente con la Comisión Receptora de la Unidad Médica solicitante examinará, y/o someterá a pruebas, los productos para confirmar su conformidad con respecto al contrato. Aunque los bienes hayan sido inspeccionados y hayan recibido el visto bueno del fabricante, el consignatario se reserva el derecho de examinar los bienes y someterlos a pruebas al momento de recibirlos. Si los bienes no cumplen con las especificaciones establecidas, el proveedor deberá inmediatamente emprender medidas para corregir las deficiencias o reemplazar los bienes defectuosos hasta que el comprador quede satisfecho.
4.4. | Lote 2. Equipo de rayos x dental, portátil: Inspección de la integridad física de los componentes que conforman el equipo.
4.5. | Lote 2. Equipo de rayos x dental, portátil: Prueba de encendido y puesta en funcionamiento.
4.6. | Lote 2. Equipo de rayos x dental, portátil: Desarrollo de pruebas de constancia, seleccionando parámetros de programación y verificación de conformidad con parámetro medido, mediante equipos de análisis.
5 | Capacitación
5.1. | El Contratista acordará con la Unidad Médica solicitante, la programación y desarrollo de las capacitaciones indicadas y necesarias para asegurar que el personal conozca los principios de operación, técnicas para el uso, limpieza y mantenimiento.
5.2. | Para todos los casos, el idioma de las capacitaciones debe ser el español, de ser necesario se aceptará la traducción simultánea al español.
5.3. | Para la capacitación del personal usuario, el Contratista deberá asegurar y acreditar que será impartida por personal con amplia experiencia en el uso y manejo de este tipo de equipo.
5.4. | Para la capacitación del personal técnico de mantenimiento, el Contratista deberá asegurar y acreditar que será impartida por personal certificado por fábrica y con amplia experiencia en el servicio y mantenimiento de este tipo de equipo.
5.5. | El Contratista desarrollará la capacitación en el lugar donde se encuentra instalado el equipo.
5.6. | El material a entregar a cada participante será como mínimo: -Copia de la temática de capacitación. -Copia resumen del manual de operación del equipo, que contenga las instrucciones de uso, operación y cuidado del equipo, en idioma español. -Certificado que el personal capacitado cumple con los requerimientos mínimos necesarios, para garantizar el uso, manejo óptimo y seguro del equipo.
5.7. | La capacitación no tendrá una duración menor a cuatro (4) horas. Considerar que la capacitación será atendida por profesionales asistenciales: médicos, técnicos entre otros.
5.8. | Para la capacitación del personal técnico de mantenimiento, deberá incluirse como mínimo la siguiente temática: -Aplicaciones básicas del equipo. -Aspectos de instalación del equipo. -Funcionamiento del equipo por bloques. -Descripción de los sistemas eléctrico, electrónico, mecánico, entre otros. -Programas de prueba del equipo. -Simulación de fallas. -Programa y rutina de mantenimiento preventivo del equipo. -Calibraciones del equipo. -Uso de herramientas de prueba y calibración. -Localización y corrección de las principales fallas. -Medidas de seguridad con el equipo.
5.9. | El material a entregarse a cada participante será como mínimo: - Una copia de la temática de capacitación - Separatas relacionadas al servicio técnico de mantenimiento y reparación del equipo, en idioma español. - Certificado que el personal capacitado cumple con los requerimientos mínimos necesarios, para garantizar el uso, manejo óptimo y seguro, así como el mantenimiento básico al equipo.
5.10. | La capacitación no tendrá una duración menor a dos (2) horas. Considerar que la capacitación será atendida por personal técnico de mantenimiento.
5.11. | A petición directa de la Unidad Médica solicitante, el Contratista quedará obligado a proporcionar durante el período de garantía un programa de refuerzo de la capacitación tanto para personal usuario como para personal de mantenimiento.
6 | Mantenimiento preventivo durante el período de garantía
6.1. | La Unidad Médica solicitante será la entidad responsable de la administración, control y monitoreo de los procedimientos establecidos para el Mantenimiento y Garantía del equipo.
6.2. | Es responsabilidad del Contratista realizar el mantenimiento preventivo con cambio de repuestos y accesorios de alta rotación y desgaste, durante el período de garantía técnica.
6.3. | El Contratista estará obligado a elaborar y entregar a la Unidad Médica solicitante al momento de la recepción del equipo, el Programa anual de mantenimiento preventivo y el Detalle de rutinas de mantenimiento preventivo según lo especificado por el fabricante, que deberá ejecutar dentro del período de garantía para el equipo adquirido.
6.4. | El mantenimiento del equipo, será efectuado en el lugar donde se encuentra instalado, en forma coordinada con la Unidad Médica solicitante.
6.5. | El Contratista, deberá ejecutar el mantenimiento preventivo y calibraciones del equipo durante el período de garantía de los mismos, conforme a las rutinas recomendadas por el fabricante. Los materiales y repuestos requeridos en el marco del programa de mantenimiento preventivo, deberán ser suministrados e instalados a cuenta del Contratista.
6.6. | Durante el período de garantía y mantenimiento preventivo, el Contratista deberá presentar a la Unidad Médica solicitante informe en un plazo no mayor a quince (15) días calendario posterior a la ejecución de cada rutina de mantenimiento, en el que se incluyan la ficha de vida del equipo, acciones realizadas al equipo, fallas detectadas si las hubiere, propuestas de soluciones, reemplazos de elementos y otras recomendaciones.
6.7. | El Contratista deberá adherir al equipo una etiqueta donde se haga constar fecha, hora y nombre de la persona que realizó el mantenimiento preventivo durante el período de garantía.
6.8. | Es responsabilidad del Contratista el correcto funcionamiento del equipo bajo su cobertura durante la vigencia del período de garantía. Las fallas que presente el equipo por no haberse sustituido oportunamente los repuestos indicados por el fabricante en sus manuales y en el programa de mantenimiento, será de responsabilidad del Contratista y serán asumidas por éste, salvo que demuestre que la inoperatividad del equipo ha sido ocasionada por uso indebido por el usuario.
6.9. | Para la ejecución del Mantenimiento Preventivo Programado, el Contratista deberá seguir el siguiente procedimiento: i. Coordinará el inicio de la ejecución de la actividad del mantenimiento programado con diez (10) días hábiles de anticipación con la Unidad Médica solicitante, a través de la Sección de Mantenimiento, de tal manera que no se interrumpa el servicio. Toda coordinación que realice el Contratista para la ejecución del mantenimiento preventivo, deberá estar debidamente documentada a través de correos electrónicos, cartas u otros documentos, que certifiquen la solicitud de intervención al equipo. ii. Ejecutará el mantenimiento preventivo efectuando los respectivos procedimientos en concordancia con lo establecido en los manuales del fabricante y según el programa establecido. iii. El personal asignado por el Contratista para la ejecución del mantenimiento preventivo deberá utilizar los implementos de seguridad y protección recomendados por el fabricante durante la ejecución del mantenimiento. iv. Una vez concluida la actividad de mantenimiento, el Contratista realizará una prueba de funcionamiento en presencia del Jefe del Servicio, y quien sea designado por la Sección de Mantenimiento para verificar que el equipo queda en perfecto funcionamiento. Tales supervisores deberán firmar la respectiva documentación del Contratista que certifique el desarrollo de la actividad y su correcta finalización. v. El mantenimiento preventivo programado para ser ejecutado en una fecha previamente acordada, es susceptible de ser reprogramado por causas atribuibles al Contratista en los siguientes casos: - Por inasistencia del Contratista en la fecha prevista para la ejecución del mantenimiento preventivo de la Unidad Médica solicitante. - Por estar el equipo en mal estado o inoperativo, referido a que el mantenimiento preventivo no puede ejecutarse por encontrarse el equipo con problemas de funcionamiento, debido a desperfectos que deben ser asumidos por garantía. vi. El mantenimiento preventivo programado para ser ejecutado en una fecha previamente acordada, es susceptible de ser reprogramado por causas atribuibles al Usuario en los siguientes casos: - Por uso continuo del equipo en el servicio, referido a que el servicio no puede disponer el equipo al Contratista para la ejecución del mantenimiento, por necesidad de uso. - Por estar el equipo en mal estado o inoperativo, referido a que el mantenimiento no puede ejecutarse, por encontrarse el equipo con problemas de funcionamiento o inoperativo, por causas atribuibles a la entidad. vii. Adicionalmente, el mantenimiento preventivo también puede ser reprogramado por causas fortuitas o de fuerza mayor: Terremotos, paro de labores, bloqueo de carreteras, condiciones climáticas adversas, u otra causa de fuerza mayor que impida la ejecución del mantenimiento preventivo en la entidad. viii. Toda reprogramación del mantenimiento preventivo, deberá ser comunicada por escrito a la Dirección de la Unidad Médica solicitante, solicitando a su vez la reprogramación. Dicha reprogramación deberá ser aprobada por la Dirección de la Unidad Médica solicitante, debiendo remitir al Proveedor, el cronograma con las nuevas fechas para la ejecución de los próximos mantenimientos preventivos, respetándose la frecuencia establecida en el programa inicial. ix. En la última intervención prevista en el Programa de Mantenimiento Preventivo, el Contratista y para el caso del componente del equipo que lo requiera, deberá entregar las claves y/o password para la ejecución del mantenimiento preventivo del equipo por parte del personal técnico de la Unidad Médica solicitante.
Yo, el abajo firmante, confirmo la información proporcionada de la oferta técnica es verdadera.
Nombre:
Puesto:
Fecha:
Firma:
Sello oficial del licitante

## H Experiencia
Anexo H: Formulario de experiencia del licitante
(Nota para eliminar) Todo licitante, individual o en operación conjunta, debe completar este formulario. Toda la experiencia declarada en el presente formulario deberá estar respaldada por documentación de soporte: copia del contrato/orden de compra, copia de factura o acta de recepción de los bienes. No será válida experiencia sin documentación de soporte.
Núm. de referencia del llamado a licitación: |  | ITB/2021/25362
Nombre del licitante:
Fecha:
No | Nombre del cliente | Objeto del contrato | Fecha del contrato (dd/mm/yyyy) | Moneda del contrato | Monto del contrato en la moneda indicada | Tipo de cambio (si aplica) | Monto de contrato en (GTQ) | Tipo de documento que respalda el cumplimiento del Contrato/Orden de compra | Número de contrato/orden de compra que sustenta al experiencia indicada | Persona de contacto (en la organización contratante) | Correo electrónico de la persona de contacto (en la organización contratante)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yo, el abajo firmante, confirmo la información proporcionada es verdadera y permite certificar la experiencia de mi representada para el suministro de los productos requeridos en la presente licitación.
Nombre:
Puesto:
Fecha:
Firma:
Sello oficial del licitante