## Indicaciones
Sección III: Anexos de la Propuesta (Formularios Excel)
Indicaciones generales
1 | El presente archivo contiene los siguientes formularios en las hojas listadas a continuación:
|  | Nombre del Formulario | Nombre de la hoja
| - | Anexo A: Formulario de información sobre el licitante | A Información sobre el licitante
| - | Anexo B: Formulario de información sobre los integrantes de una operación conjunta | B Operacion conjunta
| - | Anexo D: Formulario de Oferta de Precios | D Oferta de Precios
| - | Anexo E: Formulario de Oferta Técnica | E Oferta Técnica
| - | Anexo G: Formulario de experiencia del licitante | G Experiencia
2 | No imprimir la presente hoja. El licitante deberá completar todos los formularios requeridos dentro de este libro y subirlo con su propuesta según lo indicado en las instrucciones en la Sección III Anexos de la Propuesta.
3 | La estructura del libro y cada hoja se encuentran protegidas para evitar modificaciones no deseadas. No obstante, se han habilitado las celdas marcadas en azul claro para el ingreso de información.
4 | Cada Anexo contiene comentarios a modo de guías en color rojo para facilitar el llenado de los mismos.

## A Informacion sobre licitante
Anexo A: Formulario de información sobre el licitante
(Nota para eliminar) Todo licitante individual debe completar este formulario y no dejar ninguna casilla sin contestar, de no haber mas información para colocar, favor de indicar n/a en las casillas vacías. En el caso de propuestas presentadas por una operación conjunta, cada uno de los socios de la misma debe completarlo, para lo cual esta pestaña deberá duplicarse y nombrar con correlativo según el número de socios.
Núm. de referencia del llamado a la licitación: |  | ITB/2023/47820
Nombre del licitante:
Fecha:
1. Datos del licitante
1.01 | Nombre legal completo del licitante
1.02 | Número de identificación tributaria (NIT) del licitante
1.03 | ¿En qué año se estableció su empresa/organización?
1.04 | Nombre de la compañía matriz
1.05 | Nombre de las subsidiarias o afiliadas
1.06 | Dirección de la(s) oficina(s) | Tipo de localidad | Dirección | Teléfono(s)
Oficina principal
Sucursal 1
Sucursal 2
Sucursal 3
1.07 | Dirección de la(s) bodega(s) | Tipo de localidad | Dirección | Teléfono(s)
Bodega 1
Bodega 2
Bodega 3
Bodega 4
1.08 | Nombre del Representante Legal
1.09 | Información sobre los países en los que trabaja
1.1 | Nombres de los intermediarios, agentes, consultores u otro(s) competidor(es) que hayan participado en la preparación de la propuesta para este proceso ante UNOPS.
2. Información del personal
|  | Nombre | Cargo | NIT/DPI
2.01 | Representante(s) legal(es)
2.02 | Propietarios y/o socios originales o fundadores
2.03 | Propietarios y/o socios actuales
2.04 | Nombre de los directores, gerentes, administradores, presidente de consejo de administración
3. Registro como proveedor en UNGM y UNOPS
Para obtener el código de UNGM requerido en el 4.01, el cual deberá obtener a través de https://www.ungm.org/ . Un instructivo de cómo registrarse en el siguiente vínculo: https://help.ungm.org/hc/en-us/articles/360012810860. Todo licitante, individual o socio de una operación conjunta, deberá incluir el código requerido en el numeral 4.01. El código requerido en el numeral 4.02 aplica únicamente en el caso que el licitante individual o el socio de una operación conjunta haya sido contratista de UNOPS en el pasado.
3.01 | Código de UNGM
3.02 | Código de proveedor en UNOPS (Supplier ID)
4. Lista de subcontratistas o proveedores
Proporcionar únicamente en el caso que se haya considerado la subcontratación de alguna parte de un eventual contrato e indicar los Lotes afectados por dicha subcontratación
# | Nombre | Porcentaje del contrato | Descripción del subcontrato | Lotes afectados
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
5. Datos de contacto de personas a las que UNOPS puede contactar para solicitar información en cualquier etapa del proceso
| Nombre | Puesto | Correo electrónico | Número(s) de teléfono (directo) y extensión
5.01 |  | Representante Legal
5.02
5.03
5.04
5.05
Yo, el abajo firmante, declaro bajo juramento que se ha llenado la información solicitada en todos los numerales del 1 al 5 y que la información proporcionada es verdadera.
Nombre:
Puesto:
Fecha:
Firma:
Sello oficial del licitante

## B Operacion conjunta
Anexo B: Formulario de información sobre los integrantes de una operación conjunta
Núm. de referencia del llamado a la licitación: |  | ITB/2023/47820
Nombre del licitante:
Fecha:
1. Datos de la operación conjunta
1.01 | Nombre de la operación conjunta
1.02 | Nombre de cada representante de los socios de la operación conjunta | Nombre | Teléfono(s) y Fax(es) | Correo(s) electrónico(s)
Socio 1
Socio 2
Socio 3
Socio 4
Socio 5
1.03 | Nombre del socio líder de la operación conjunta
1.04 | Propuesta de distribución de responsabilidad entre los socios | Porcentaje | Descripción de la participación en la operación conjunta
Socio 1
Socio 2
Socio 3
Socio 4
Socio 5
2. Lista de subcontratistas o proveedores
Proporcionar únicamente en el caso que se haya considerado la subcontratación de alguna parte de un eventual contrato e indicar los Lotes afectados por dicha subcontratación
# | Nombre | Porcentaje del contrato | Descripción del subcontrato | Lotes afectados
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
Firmas de todos los integrantes de la operación conjunta:
Confirmamos, por la presente, que, si se nos adjudica el contrato, todas las partes de la operación conjunta, consorcio o asociación serán responsables ante UNOPS, de forma conjunta y solidaria, por toda obligación derivada de las disposiciones del contrato.
Nombre:
Firma:
Fecha:
Sello oficial del licitante
Nombre:
Firma:
Fecha:
Sello oficial del licitante

## D Oferta de Precios
Anexo B: Formulario de oferta de precios
Núm. de referencia del llamado a la licitación: |  | ITB/2023/47820
Nombre del oferente:
Fecha:
Se solicita a los licitantes completar los precios unitarios en USD para el Incoterm FCA, sólo para fines informativos y de verificación / razonabilidad de precio del producto. También se les solicita que completen los precios unitarios en Quetzales para el Incoterm DDP, el precio total propuesto (sin IVA) será calculado sobre la base del Incoterm DDP que sumará a los precios de servicios relacionados, según es requerido.
Lote: Unidad Odontólogica
Ítem | Descripción | Cantidad | Precio unitario FCA (USD) | Precio unitario DDP (GTQ) sin IVA | Sub-total por renglón DDP (GTQ) sin IVA
Bienes
1 | Unidad odontológica completa incluidos sus componentes, accesorios, consumibles | 3 | 0 | 0 | 0
Precio Unitario de configuración [Componentes, Accesorios, Consumibles] de la Unidad Odontológica (sin IVA) |  |  |  |  | 0
Ítem | Descripción | Cantidad |  | Precio Unitario (GTQ) sin IVA | Precio Total (GTQ) sin IVA
2 | Servicios relacionados (Detallar el precio de los servicios relacionados requeridos en la Sección II, literal E. Servicios relacionados y disponibilidad de repuestos)
2.1 | Servicios relacionados y disponibilidad de repuestos | 1 |  | 0 | 0
2.2 | Otros [insertar las líneas que sean necesarias] | 1 |  | 0 | 0
Costo de servicios relacionados por cada unidad odontológica (sin IVA) |  |  |  |  | 0
MONTO TOTAL DE LA OFERTA UNIDADES ODONTOLÓGICAS, INCLUIDOS SUS ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y SERVICIOS RELACIONADOS [Incoterm 2020 DDP (GTQ) sin IVA] |  |  |  |  | 0
Nota importante: Los precios propuestos, incluyen todo lo necesario para el suministro de los bienes y prestación de servicios relacionados, según los alcances de la Sección II Lista de requerimientos.
Yo, el abajo firmante, declaro bajo juramento que la información proporcionada sobre los precios es verdadera, asimismo, confirmo que dispongo de la autorización necesaria por mi representada para firmar la presente propuesta y establecer un acuerdo vinculante entre mi representada y UNOPS, si la propuesta resulta aceptada: Asímismo estoy de acuerdo con presentar el detalle o desagregado de cada uno de los precios propuestos, en caso UNOPS lo requiera.
Nombre:
Puesto:
Fecha:
Firma:
Sello oficial del licitante

## E Oferta Tecnica
Anexo E: Formulario de oferta técnica
| Núm. de referencia del llamado a licitación: | ITB/2023/47820
Nombre del licitante:
Fecha:
Lote: Unidad Odontológica
Datos generales de la Unidad Odontológica
Marca:
Modelo:
Código:
Fabricante:
País de fabricación:
País de Origen:
Detalle de requerimiento técnico |  | ¿Cumple la oferta con los requerimientos? |  | Detalles sobre el bien ofrecido (El licitante debe referenciar el tipo de documento y número de página donde se verifique el cumplimiento y señalando gráficamente el cumplimiento con la especificación técnica requerida
|  | SI | NO | TIPO DE DOCUMENTO | Número de Página | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA OFERTADA
Descripción
1 | Unidad dental completa.
2 | Sillón dental:
a. Base con plancha de aluminio fundido u otro material metálico, con revestimiento inoxidable.
b. Sistema eléctrico o electro-hidráulico, silencioso.
c. Movimientos del sillón controlados por interruptor de pie, pantalla táctil (touchpad) y/o sistema de teclas de tipo membrana, para al menos los siguientes movimientos:
i) Subir/bajar. (Dentro del rango de las medidas abajo presentadas) - Altura máxima del asiento: 70.0 cm - Altura mínima del asiento: 35.0 cm
ii) Inclinar/reclinar.
iii) Retorno a posición básica (cero).
d. Dimensiones mínimas del sillón (Dentro del rango de las medidas abajo presentadas):
i) Ancho del asiento: 45 cm
ii) Ancho del respaldo: 55 cm
iii) Longitud total del sillón en posición decúbito supino desde el borde del respaldo al borde del asiento: 175 cm
e. El sillón debe permitir posicionar al paciente en posición decúbito supino, con una inclinación del cuerpo con la cabeza en un nivel más bajo que los miembros inferiores (trendelemburg o similar).
f. Apoyo de cabeza articulado con desplazamiento hacia arriba y abajo, que permita la atención de pacientes en sillas de ruedas.
g. Apoyabrazos integrados, que faciliten el ingreso del paciente siendo al menos un brazo, abatible.
h. Tapicería lisa, contorneada y sin costuras, de alto grado de resistencia al desgaste, impermeable y lavable.
i. Relleno acolchado de alta densidad que mantenga características ergonómicas.
j. Capacidad de soporte de peso no menor a 130 kg ( 280 libras).
3 | Módulo dental
a. Unidad móvil tipo carro integrado por bandeja de instrumental con sistema de mangueras colgantes, panel de control para controlar las funciones de la unidad. Preferiblemente de la marca de la unidad o el recomendado del fabricante.
b. Funciones controladas por pantalla táctil (touchpad) y/o sistema de teclas de tipo membrana.
c. Bandeja porta instrumental de material resistente e inoxidable.
d. Con sistema que integra y controla:
i) Una (1) Jeringa triple (agua, aire y atomización).
ii) Dos (2) Piezas de mano de alta velocidad.
iii) Una (1) Pieza de baja velocidad (Micromotor).
e. Todas las piezas deberán ser suministradas completas y poder ser termodesinfectadas y esterilizadas por medio de vapor de agua (autoclave).
f. Una (1) pieza de mano de alta velocidad:
i) Alto torque.
ii) Potencia: 18 Watts o mayor.
iii) Con conexión tipo “Midwest”.
iv) Preferentemente de acero inoxidable u otro material equivalente a la resistencia mecánica, a la corrosión y de uso sanitario.
v) Velocidad máxima: 400,000 RPM o mayor.
vi) Constituida por turbina, quita fresa y cuerpo de la pieza completa.
vii) Turbina silenciosa.
viii) Cambia fresa tipo “Pushbutton”.
g. Una (1) pieza de mano de alta velocidad:
i) Cabeza pequeña.
ii) Alto torque.
iii) Potencia: 15 Watts o mayor.
iv) Con conexión tipo “Midwest”.
v) Preferentemente de acero inoxidable u otro material equivalente a la resistencia mecánica, a la corrosión y de uso sanitario.
vi) Velocidad máxima: 400,000 RPM o mayor.
vii) Constituida por turbina, quita fresa y cuerpo de la pieza completa.
viii) Turbina silenciosa.
ix) Cambia fresa tipo ““Pushbutton”.
h. Una (1) kit de baja velocidad:
i) Constituido por: - Micromotor de alto torque. - Cono recto. - Contrángulo.
ii) Con conexión tipo “Midwest”.
iii) Preferentemente de acero inoxidable u otro material equivalente a la resistencia mecánica, a la corrosión y de uso sanitario.
iv) Velocidad máxima: 30,000 RPM o mayor.
i. Con boquilla de succión, con control de flujo de succión.
j. Eyector de saliva
i) Sistema neumático de aspiración.
ii) Con sistema de filtrado y de recuperación de fragmentos sólidos en línea, en la manguera de succión.
j. Sistema de válvulas anti-retracción.
k. Válvula de paso y corte que activa automáticamente la pieza de mano que se levante.
l. Mangueras lisas de cuatro orificios, tipo “Midwest”.
m. Protección especial en las mangueras para prevenir la formación de algas.
n. Con botella de agua de al menos 600 ml para la alimentación de las piezas de mano con agua tratada (suavizada, destilada, tratada químicamente).
o. Mínimo 5 soportes metálicos con control o similar para piezas de mano incluyendo jeringa triple.
p. Con control de pie (reóstato) de presión regulable.
q. Indicador de presión de aire (manómetro) mecánico o digital, visible al operador.
r. Visor de placas radiográficas incorporado al Módulo.
4 | Lámpara dental
a. Incorporada a la unidad con brazo articulado que permita movimiento horizontal y vertical, con sistema que mantenga fija la posición y elimine la oscilación.
b. Con rotación en tres ejes.
c. Intensidad luminosa de al menos 15,000 luxes.
d. Campo luminoso de 10 cm a 20 cm a 1 metro de distancia.
e. Haz de luz libre de sombras.
f. Preferiblemente con reflector con pantalla protectora completa.
g. Tecnología halógena o LED con vida útil superior a las 1,000 horas.
5 | Taburete para el odontólogo
a. Taburete para odontología de la misma marca que la Unidad Dental, tapizados con material de alto grado de resistencia, impermeable y fácilmente lavable, de igual color que el sillón dental.
b. Con soporte lumbar.
c. Montado en base de metal de altura ajustable por medios neumáticos o hidráulicos, de 40 a 60 cm. aproximadamente y con cinco rodos.
d. Respaldo con giro de 360°.
Características Eléctricas
6 | Alimentación eléctrica: 120 ± 10% VCA, 60 Hz, 1 Fase.
7 | Enchufe/Conexión eléctrica polarizada.
8 | Suministrar y ubicar protección térmica adecuada para alimentar la Unidad Dental y todos sus componentes accesorios.
Características Mecánicas
9 | Los accesorios y consumibles que tengan contacto con el paciente, deben ser fabricados en materiales no alergénicos.
10 | Tanto el equipo, accesorios como los componentes del sistema deben estar construidos en material resistente a la corrosión y a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario.
11 | Las condiciones ambientales mínimas para operación del equipo, deben ser conforme a las condiciones propias de la zona geográfica donde se localiza el Hospital y las condiciones propias del Ambiente/Servicio donde se instalará.
Requerimientos adicionales
12 | Debe incluir todos los accesorios hidráulicos, eléctricos, neumáticos, de obra civil que permitan la conexión de los equipos suministrados y equipos accesorios a las preinstalaciones disponibles en el área de instalación del equipo.
13 | Se recomienda la visita de inspección del área donde se instalará el equipo de manera que el oferente pueda dimensionar el espacio físico con el que se cuenta para instalar el equipo y basarse en esto para presentar su oferta.
Accesorios a incluir con cada unidad suministrada
14 | Una (1) cubierta plástica, removible, lavable, para la superficie del sillón dental como mínimo en la zona de los pies.
15 | Caja de conexiones, con todos los accesorios (tomacorriente, válvula neumática, válvula hidráulica, entre otros)
16 | Filtro conectado a la red de aire de la unidad dental para retener partículas de hasta 0.01 micrones.
17 | Llave de paso de aire en caja de conexiones.
18 | Un (1) destilador de agua recomendado por el fabricante para suministrar agua para las piezas de mano.
Consumibles a incluir con cada unidad suministrada
19 | Dos (2) frascos de spray lubricantes para piezas de mano, de la marca y especificaciones indicadas o recomendadas por el fabricante.
Inspecciones y pruebas mínimas
20 | Inspección de la integridad física de los componentes que conforman el equipo.
21 | Prueba de encendido y funcionamiento.
22 | Verificación de compatibilidad de todos los componentes del equipo.
23 | Verificación de movimientos del Sillón dental.
24 | Verificación de funciones del Módulo dental.
25 | Verificación de posicionamiento y capacidad de iluminación de Lámpara dental.
Requerimiento especial para entrega de bienes en en IGSS en la República de Guatemala
26 | Todas las unidades del bien a entregar, deberán traer firmemente adherido a su carcasa (cuando sea posible mediante remaches), una placa donde muestre la Leyenda “PROPIEDAD DEL IGSS”, Marca, Modelo, Número de serie (si aplica), fecha de entrega al IGSS y teléfono donde se pueda reportar desperfectos al Proveedor. Esta placa deberá soportar el uso de desinfectantes de uso hospitalario, así como las actividades propias de la desinfección, además deberá ser colocada en un lugar visible que no interfiera con el normal funcionamiento del bien entregado.
Detalle de requerimiento de entrega |  | ¿Cumple la oferta con los requerimientos? |  | Detalles sobre el bien ofrecido (El licitante debe referenciar el tipo de documento y número de página donde se verifique el cumplimiento y señalando gráficamente el cumplimiento con la especificación técnica requerida
|  | SI | NO
Plazo de entrega: El plazo de entrega del lote, no podrá ser mayor a noventa (90) días calendario. El licitante deberá declarar por medio de la presentación del Anexo M: Formulario de declaración jurada de plazo de entrega. El "Plazo de entrega" indica el período en días calendario, desde el día posterior a la firma del contrato con UNOPS, e incluye el transporte, traslado, entrega, configuración, puesta en funcionamiento de los equipos en los Servicios y Ambientes finales, a entera satisfacción por cada Unidad Médica del Instituto.
Lugar de entrega y normas Incoterms: Consulte la tabla infra sobre la distribución de cantidades en los diferentes lugares de entrega bajo la modalidad Incoterm DDP 2020. El equipo a adquirir debe ponerse en funcionamiento en las instalaciones del Hospital General de Accidentes “Ceibal” del IGSS, para su uso en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial. Hospital General de Accidentes - Dirección: 13 Ave. 1-51, Zona 4 Colonia Monte Real, Mixco - Ubicación Google Maps: JCVJ+92 Cdad. de Guatemala
Detalles sobre el consignatario: Oficinas de UNOPS Guatemala ubicadas en 3a. Avenida 12-38 zona 10 Edificio Paseo Plaza, 3 Avenida, Ciudad de Guatemala.
Forma de pago: Pago del cien por ciento (100%) del precio de los bienes incluidos los servicios relacionados, dentro de un plazo de 30 días siguientes a la recepción a satisfacción en UNOPS de la documentación de pago, en consideración total de la prestación completa y satisfactoria de conformidad con el Contrato, sin perjuicio de hacer efectivas las deducciones por los retrasos imputables al proveedor (véase Sección I: Detalles de la licitación, Liquidación de daños y perjuicios (Artículo 36) y Sección IV: Modelo de Contrato y sus anexos.
Yo, el abajo firmante, confirmo que la información proporcionada para la oferta técnica es presentada con el total conocimiento de lo indicado en la Sección II: Lista de Requerimientos, la cual cumple con lo solicitado en los inciso del A al F y en las tablas de 1 al 7 de dicho documento. Asimismo confirmo que dispongo de la autorización necesaria por mi representada para firmar la presente oferta y establecer un acuerdo vinculante entre mi representada y UNOPS, si la oferta es aceptada:
Nombre:
Puesto:
Fecha:
Firma :
Sello oficial del licitante

## G Experiencia
Anexo G: Formulario de experiencia del licitante
(Nota para eliminar) Todo licitante, individual o en operación conjunta, debe completar este formulario. Toda la experiencia declarada en el presente formulario deberá estar relacionada con los productos y servicios requeridos y respaldada por documentación de soporte: copia del contrato, orden de compra, copia de factura o acta de recepción de los bienes. No será válida experiencia sin documentación de soporte.
Núm. de referencia del llamado a la licitación: |  | ITB/2022/47820
Nombre del licitante:
Fecha:
No | Nombre del cliente | Objeto del contrato | Tipo de documento (contrato, orden de compra, factura o acta de recepción de los bienes) | Número del documento que sustenta la experiencia indicada | Moneda del contrato | Monto del contrato | Fecha del contrato (dd/mm/yyyy) | Persona de contacto (en la organización contratante) | Correo electrónico de la persona de contacto (en la organización contratante)
1
2
3
Yo, el abajo firmante, confirmo la información proporcionada es verdadera y permite certificar la experiencia de mi representada para el suministro de los productos requeridos en la presente licitación.
Nombre:
Puesto:
Fecha:
Firma:
Sello oficial del licitante